Kontrola výsledků - rozpory a algoritmy:

|  | KV - rozpory: služební metody |
| --- | --- |
| POZOR Cas (nad 2h/ 4h/ 6h/ 24 h) | Čas příjmu a odběru >2h u plné krve – NH3 - ověř - vyjde-li vyšší hodnota, přepiš na “znehodnoceno”, doplň neshodu. ABR >2h se také nezpracovává, zapisuje se kolize. Čas odběru a čas příjmu se liší o >4h. Ověř/oprav správnost času odběru. Zkontroluj, zda byla vložena metoda č.997 (dodělávka),1994 (zmraženo), případně 1995 (zcentrifugováno). Čas příjmu a odběru >4h u plné krve - možné ovlivnění výsledků (K, glukóza, LD, P, Ca, homocystein, kyselina listová); u punktátu (glu, LD, K, laktát, pH), u moče ovlivnění chemického i morfologického vyšetření. Ověř/oprav správnost času odběru. Zapiš znehodnoceno/neshoda. Případně konzultuj s VŠ (co zpracovat/co vydat). Čas příjmu a odběru >6h nastaven při příjmu všech ostat. metod. Čas odběru a čas příjmu se liší o >24h. Zkontroluj čas na žádance případně vlož metodu č.1995 (centrif.) nebo 1994 (zmraž.). Případně konzultuj s VŠ. |
| POZOR BIL Novorozenec | Vysoký bil. novorozenecký. Porovnej se sérem, vývoj v čase. Zvaž preanalytickou chybu. Věk >1 měsíc - hledej i jiné příčiny zvýšení bil. z ABR (karotenoidy při příkrmech - možno od 4. měsíce); nízký sérový bil. - vliv světla, fototerapie, hemolýza (HI nad 8 g/L, tj. 800 mg/dl), málo materiálu - vzduchové bubliny; vysoký bil. z ABR: špatné promíchání - hodnota Hb se liší od minulých výsledků Hb v ABR/hodnoty Hb v KO, konzultuj s oddělením. |
| POZOR BILK X Vek | Bil. konjug. vysoký u novorozence/kojence. Konzultuj. (Patologie žluč. cest? Fotodegradační produkty? Delta bilirubin? Doplň žlučové kyseliny.) |
| POZOR BBil X Vek | Bil. novorozenecký u kojence staršího 4 měsiců - možná interference karotenů. Konzultuj zavedení příkrmů. |
| Bilirubin Hemolyza Novorozenci | NOVOROZENEC Bilirubin hemolýza! IH >=800 (<8g/L) - výsledek se vydá bez komentáře. IH >800 a <1000 (>8g/L a <10g/L) - vydá se výsledek + v poznámce automaticky komentář “hodnota ovlivněna hemolýzou”. HI >1000 (>10g/L) - výsledek se automaticky přepíše na “hemolýza” + číselný výsledek se manuálně zapíše pomocí Ctrl+E. Následuje konzultace s ošetřujícím lékařem. |
| POZOR SOSM X SNa | POZOR!!! S_OSM X S_Na (Zkontroluj hodnotu urey, glukózy v krvi; zvaž chybu analytickou (osmolalitu stanovujeme z nového alikvotu) a preanalytickou (vliv antikoagulačního činidla), poté ověř možnou přítomnost jiných nízkomolekulármích látek. Požaduj stanovení ABR + minerály, substráty a zhodnoť anion gap AG, požaduj zaslání moče na zhodnocení případné přítomnosti oxalátů, srovnej laktát na GEM a analyzátoru, zajisti uchování materiálu v lednici 1 týden.) POZORSOSMXSOSM Vypocet – viz níže - tabulka KV – automatické komentáře (tištěné). |
| POZOR Vypocet Clearance | POZOR Výpočet clearance! Zkontroluj diurézu, čas, hmotnost, výšku (možná záměna při vyplnění). |
| POZOR Dyshemoglobinemie | POZOR!!! Dyshemoglobinémie?! Zjistit COHb, MetHb!!! Hlásit kritické hodnoty na oddělení! Tisk a export nastaven jen při požadování metod, patologickém výsledku, u Emergency a Neonatologie. Při výrazné dyshemoglobinémii (toxické hladiny karbonylhemoglobinu, methemoglobinu, případně sulfhemoglobinu) se liší podíl oxygenovaného Hb (frakční saturace) od saturace hemoglobinu kyslíkem (funkční saturace); v tomto případě je významně nižší O2Hb než SO2, odpovídá stanovení COHb či MetHb. |
| BHbA1c X Vek | Indikace HbA1c u novorozence/kojence? Konzultuj možnou interferenci HbF s analytikem. U dětí do 6 měsíců věku s prokázaným vyšším zastoupením HbF v krvi nelze HbA1c interpretovat, konzultuj s ošetřujícím lékařem. Po narození je v erytrocytech v 70 – 90 % zastoupen HbF (má vyšší afinitu ke kyslíku, což usnadňuje přenos kyslíku z krve matky do plodu), který je postupně nahrazován HbA (do ½ - 1 R). HbF u dospělých a starších dětí je přítomen u talasémie, leukémie, některých anémií. |
| SUrea Kreat300 Další metody s Trinderovou koncovkou: laktát, tCH, HDLc, LDLc, TG, kys. močová | Výrazný nepoměr S_Urea/S_Kreatinin (>300) - doplnit Cystatin C, konzultovat případnou lékovou interferenci při stanovení kreatininu. (Interference při enzymovém stanovení zakončeným Trinderovou reakcí metamizol (Novalgin, Algifen), dobesylát (Doxium), Etamsylát (Dicynone), N-acetylcystein (ACC), katecholaminy, vysoké dávky kys. askorbové…) Extrémně nízký kreatinin – zkontroluj věk pacienta. Svalová dystrofie? Kachexie?. Cystatin C se zvyšuje u některých nádorů, hypertyreózy, léčby kortikoidy. |
| Hranicni HBsAg | Hraniční HBsAg. Zkontroluj opakování stanovení. (Po zopakování po recentrifugaci event. doplň další parametry dle situace - HBeAg, aHBe, aHBc.) Algoritmus hepatitid: HBcAb + a HBsAg - : doplň HBsAb k určení definitivní úzdravy; HBsAg + : doplň HBeAg a HBeAb ; HAV IgM hraniční: recentrifugace a zopakování, poté dopor. opakování za 3-5 dní. |
| Hranicni AntiHCV | Hraniční anti HCV. Zkontroluj opakované stanovení m.č. 398. (Fikt.m. anti HCV) Po zopakování po recentrifugaci event. doporuč doplnění PCR C. |
| HLASIT Hepatitidy | Hlásit prvozáchyt hepatitidy (telefonicky na odd., emailem pdf na Epidemiologii FN. Vše zapsat do LIS (viz výše - Hlášení výsledků). |
| POZOR Extremni CB | CB >100 g/L, rozdíl měření iontů přímou a nepřímou ISE. Změř ionty na ABR. Při extrémně vysokých hodnotách celkové bílkoviny (> 100 g/L) a při současném stanovení iontů v séru se při kontrole výsledků KV1 nebo KV2 objeví rozpor: POZOR!!! Extrémní CB! Změřit ionty na ABR! V těchto případech je nutné změřit hodnoty Na a Cl na acidobazickém analyzátoru přímou ISE a do poznámky k vyšetření napsat: „změřeno na ABR“. Při stanovení iontů nepřímou ISE dochází k falešnému snížení Na a Cl (vzestup CB o 10 g/L vede k poklesu Na a Cl o cca 1 mmol/L). |
| Spravne Udane FiO2 | Zadané FiO2 neodpovídá pO2. Ověř dotazem na oddělení, případně přepiš. Často záměna T a FiO2 nebo úpis. Při prokázaném pochybení zadej kolizi. |
| HLASIT Extr Vys | Hlásit extrémní výsledky + zapsat do LIS (i komu hlášeno). |
| CaI X Typ Krve | Zkontroluj druh krve, v případě, že se jedná o tzv. citrátovou krev (metoda 130) – viz níže tabulka KV – algoritmy. |
| POCT bez ODD | POCT - nezadáno oddělení. Oprav v LIS nebo GemWeb (při opravě v GemWeb dojde k opětovnému exportu a založení nové žádanky! Přidej kolizi B_ABR_chybí_odd. |

| 5.9.1.2 | KV – automatické komentáře (tištěné) |
| --- | --- |
| Doba Odberu | Doba mezi odběrem a přijetím vzorku do laboratoře > 2 hodiny - možné ovlivnění laboratorních výsledků, je-li čas odběru uveden správně. Stabilita < 2h: ABR + krevní plyny (+ ionizovaný vápník, glukóza, laktát v plné krvi), glukóza (odběr bez NaF), draslík, fosfor, LD, kys. listová, homocystein, NH3, chemické a morfologické vyšetření moče, likvor, punktát. |
| Riziko AP | TG > 10 mmol/L, zvýšené riziko akutní pankreatitidy! |
| Riziko FH | Zvýšené riziko familiární hypercholesterolémie. Pokud koncentrace tCH > 8,0 mmol/L a LDLc > 5,0 mmol/L |
| POZOR SOSM X SEtanol | Osmolální okno neodpovídá jen intoxikaci etanolem. Podezření na jinou intoxikaci (etylénglykolem, metanolem, paracetamolem) nebo léčebné podání osmoticky aktivní látky. Konzultuj tyto možnosti, event. doplň stanovení. |
| POZOR SOSM X SOSM Vypocet | Klinicky významný rozdíl osmolality měřené a vypočtené (> 5 % změřené osmolality). Doplňte stanovení etanolu, není-li vysvětleno jinak. Ověř stanovení iontů a osmolality z nového alikvotu. Konzultuj možnou přítomnost jiných nízkomolekulárních látek, pokud osmol gap > 10 mmol/kg (po odečtení osmolality odpovídající koncentraci alkoholu). 1 g/L etanolu (1promile alkoholu) zvyšuje osmolalitu přibližně o 23 mmol/kg. |
| HDL LDL X Celk Chol | Součet HDL+ LDL cholesterol > celkový cholesterol + 0,3. Doporučujeme doplnit vyšetření ApoA-I a ApoB. |
| SBilirubin Snizen Hemolyzou1 | S_Bilirubin snížen hemolýzou séra, indik. náběr z ABR. Využij přímou fotometrii, pokud není kontraindikace, např. věk. |
| SDraslík Zvysen Hemolyzou | S_Draslík zvýšen hemolýzou, možná hypokalémie. IH <90 (0,9g/L) - vydávají se všechny hodnoty Věk <30 dnů: IH >90 a <300 (>0,9 a <3g/L) - vydává se výsledek + text k metodě “kalémie zvýšena hemolýzou” IH >300 - vydává se výsledek “hemolýza” Věk <6 let: IH >90 a <200 (>0,9 a <2g/L) - vydává se výsledek + text k metodě “kalémie zvýšena hemolýzou” IH >200 (>2g/L) - vydává se výsledek “hemolýza” Věk >=6 let: IH >90 (>0,9g/) - výsledek “hemolýza” |
| Troponin Snizen Hemolyzou | Troponin T hs snížen hemolýzou, doporučujeme opakovat náběr! |
| TroponiT5 Snizen Hemolyzou | Výsledek Troponinu T < 5,0 ng/l. Výsledek snížen hemolýzou, opakujte náběr! |
| Homocystein Snizen Hemolyzou | Homocystein snížen hemolýzou, doporučujeme opakovat náběr. |
| KysListova Zvysena Hemolyzou | Kys. listová zvýšena hemolýzou, doporučujeme opakovat náběr. |
| Diskrepance TOXI | Diskrepance imunochemických metod při screeningu skupin zneužívaných látek může být způsobena odlišnou analytickou specifičností použitých protilátek (různá citlivost k mateřským látkám a metabolitům vzhledem k nastavené hodnotě cut-off), případně použitím různých kalibračních látek. K potvrzení nálezu je zapotřebí specifické separační metody (např. GC-MS-Ústav soudního lékařství). Příklad použití různých kalibračních látek (benzodiazepiny – nordiazepam na analyzátoru, oxazepam na destičce). Při negativitě testu na analyzátoru je možné přihlédnout k pozorované analytické odezvě (může být pod cut-off, ale zároveň vyšší než první kalibrátor - pravděpodobnost přítomnosti “stopové” koncentrace stanovované látky). K potvrzení nálezu specifickou separační metodou je nutno zajistit uschování moče alespoň 1 týden. |

|  | Toxikologie, léky |
| --- | --- |
| Orientační stanovení - destičky | Základní toxikologické vyšetření (T10) se provádí pomocí testovací destičky s čistě kvalitativním textovým vyjádřením výsledku (negativní nebo pozitivní). Jedná se o skupinovou reakci. Možnost falešné pozitivity - zkřížená reakce – viz Tabulka interferencí na webu ÚKBH. Falešná negativita - naředění moče, nereaguje – viz web. Možno doplnit stanovení interferencí (reduk. činidla, oxid. činidla, pH, specif. hmotnost). |  |
| Semikvantitativní stanovení - analyzátor | U čtyř metod (BZO, AMP, OPI, THC) se často současně se stanovením na destičce provádí semikvantitativní vyšetření na analyzátoru s kvalitativně odstupňovaným textově vyjádřeným výsledkem (negativní, slabě pozitivní, pozitivní, silně pozitivní). Jedná se o dva odlišné analytické systémy, jsou tedy možné rozdíly ve výsledcích - viz výše - KV - automatické komentáře (tištěné) Diskrepance imunochemických metod při screeningu zneužívaných látek... |  |
| Nesoulad – amfetamin/metamfetamin | Pozitivní metamfetamin + negativní amfetamin - časné stadium intoxikace, kdy není ještě zmetabolizován dostatek substrátu. Pozitivní amfetamin + negativní metamfetamin - falešná pozitivita - může být způsobena metyldopou (Dopegyt). Ověřit na analyzátoru. |  |

|  | KV – algoritmy: služební metody |
| --- | --- |
| Poprvé kritické hodnoty Na, K, Cl v krvi – susp. odběr z infuze | Zopakovat, doplnit CB, albumin, ABR včetně Na, K, Cl, Ca2+ a substrátů, doplnit P, Ca, Mg, urea, kreatinin, kyselina močová, osmolalita, doporučit zaslání jednorázové moče na ionty a kreatinin (výpočet FE). vše doplnit před léčbou a uchovat 1 týden pro možnost dovyšetření. Pro riziko rabdomyolýzy je indikováno sledování CK (myoglobin, renální testy). |
| Draslík -hyperkalémie | Vždy zvažujeme preanalytické chyby - hemolýzu, pozdní dodání vzorku, vliv infúze, antikoagulačního činidla, vliv vysokých trombocytů a leukocytů a další skutečné příčiny (acidóza, kritické stavy, selhání ledvin,..). Doplnit vyš. ABR a ledvinné testy. Změna pH o 0,1 vede ke změně K o 0,6 mmol/L (zvýšení při acidémii, snížení při alkalémii). Kritickou hodnotu hlásíme na odd., na „špatný odběr“ přepisujeme jedině, pokud máme jistotu, že to tak je. U extrémně vysokého P/S K (kontroluj i výsledek při vydání hemolýza – neodpovídá hemolýze, při HI 1000 zvýšení o 4 mmol/L) – podezření na vliv infúze či přelití z K3EDTA. Pokud nekapala infúze, doplň Ca a Mg, jejich extrémně nízké hodnoty svědčí o přítomnosti EDTA. Susp. pseudohyperkalémie při trombocytóze nad 500.109/L/leukocytóze nad 50. 109/L. Opakuj odběr nesrážlivé krve (Li heparinát, zelené víčko), případně i odběr arteriální krve do stříkačky na ABR na stanovení kalémie. Okamžitě doruč do laboratoře osobní donáškou (neposílej vzorky potrubní poštou), upozorni laboratoř (upřednostnění + šetrná centrifugace - 10 min 1500 g). |
| Sodík | Změny o více než 10 mmol/L/24 hod. mohou být nebezpečné → zvážit, prověřit preanalytické chyby (záměna, vliv infúze, antikoagulačního činidla), hlásit na odd., pokud podezření, že změna je skutečná. Při hyperglykémii se natrémie snižuje (vzestup glu o 10 mmol/L vede k poklesu Na o 3 mmol/L). Hypernatrémie - dehydratace, úrazy/operace mozku, infekty (častěji u starších nemocných); vliv infúze, špatný odběr (citrát Na). |
| Fosfor - hyperfosfatémie | Zhodnotit, zda je k ní důvod (selhání ledvin, akutní stavy s katabolismem, poškozením tkání apod.), pokud ne, zvažovat preanalytickou chybu (infúzi, záměnu apod.). |
| Extrémně nízký Ca2+ v krvi | Při extrémně nízké hodnotě Ca2+ (0,25-0,35 mmol/L) zkontroluj typ krve. Pokud se jedná o citrátovou krev, zruš metodu 597 (Ca2+) a výsledek přepiš k metodě 599 (Ca2+RRT). Změň typ krve na “ct” - metoda 130. Zapiš kolizi. |
| Prvozáchyt tumoru | Doplnit Ca (ideálně i Ca2+ z ABR) a kyselinu močovou. |
| Poprvé významně vyšší AST než ALT | Doplň CK (případně myoglobin). |
| Aminotransferázy | Vzestup je možný vlivem choroby i podávaných léků. Rychlý pokles (viz poločas eliminace) je podezřelý ze záměny nebo naředění vzorku. Poločas eliminace AST = 12-22 h Poločas eliminace ALT = 37-57 h |
| Kreatinin | Vzestup kreatininu - kritické stavy v rámci multiorgánové dysfunkce, při těžké dehydrataci (nízký p. o. příjem, akutní gastroenteritidy). Pokles kreatininu - po rehydrataci, reperfúzi ledvin, po hemodialýze. |
| Laktát gap - rozdílné hodnoty laktátu při fotometrickém a ampérometrickém stanovení | Vyšší hodnota laktátu (falešná pozitivita) na POCT analyzátorech (včetně analyzátorů ABR a krevních plynů) ve srovnání s fotometrickým stanovením může být způsobena metabolity etylénglykolu. Konzultuj, doplň pH, Ca, osmolalitu v krvi a morfologické vyšetření moče. |
| Kyselina močová | Extrémně vysoká kyselina močová - často při selhání ledvin. Pokles kys. močové - po dialýze - klesají i ostatní dusíkaté katabolity; vlivem lékových interferencí jako u kreatininu → podívat se na dynamiku kreatininu a poměr vůči močovině, při podezření na lékovou interferenci telefonát na odd. Falešně nízká koncentrace kyseliny močové v krvi může být způsobena podáváním rasburikázy (Fasturtec) při hyperurikémii. Krev je nutno odebrat do předchlazených zkumavek s heparinátem Li, neprodleně na chlazeném gelu doručit do laboratoře (nejlépe osobní donáškou). Upozornit laboratoř na nutnost přednostního zpracování (chlazená centrifuga). |
| Cholesterol | Pokles cholesterolu - po zahájení hypolipidemické léčby, v akutních stavech (infekce, traumata, st. po operacích, po infarktu myokardu, po cévní mozkové příhodě). Nárůst cholesterolu - po vysazení hypolipidemické léčby, vlivem nově vzniklé vysoké proteinurie, hypotyreózy, v těhotenství. Extrémně nízký cholesterol - hypolipidemická léčba, akutní stavy, ale také naředění vzorku → zkontroluj ostatní analyty, na kterých by bylo vidět naředění vzorku. |
| Zánětlivé markery | Vysoké hodnoty zánětlivých markerů - porovnat s ostatními (CRP, prokalcitonin, IL-6, leukocyty v KO), posoudit dg., odd., vývoj v čase - při velmi rychlém poklesu možné odhalení preanalytické chyby (záměny). Poločasy eliminace: Il-6 = 45 minut CRP = 19 h PCT = 20-30 h |
| Feritin | Extrémně vysoký feritin - zánětlivé stavy, pacienti z hematologie nebo z HOO, dialýzy, COVID poz. |
| Podezření na otravu etylénglykolem - možnosti | Při podezření na otravu etylénglykolem je indikováno stanovení osmolal gap (1 g/L etylénglykolu zvyšuje osmol o 18 mmol/kg, při toxické dávce 0,2 g/L se zvyšuje jen o 3,5 mmol/kg, letální dávka 10x vyšší, ve směsi může být i glycerol), AG (bude se zvyšovat po nežádoucí metabolizaci, cutoff 15 mmol/L), oxaláty v moči a hodnotí se rozdíl ve stanovení laktátu na biochem. analyzátoru v laboratoři a na GEM (falešně pozitivní na GEM, interferuje kyselina glykolová a glyoxalová při ampérometrickém stanovení). Monitoruje se kreatinin, ALT, Ca (možná hypokalcémie - tvorba kalciumfosfátových krystalů v moči a tkáních). Fridex může obsahovat propylénglykol místo etylénglykolu, kdy je podávání alkoholu neúčinné, monitoruje se AG - laktát, haptoglobin (intravaskulární hemolýza). Nutno zajistit uchování vzorků z 1. dne po otravě 1 týden. Podává se alkohol: 1-1,5 promile (6 dní po dobu přítomnosti), fomepizol (inhibitor alkoholdehydrogenázy, drahý, 8000x vyšší afinita k enzymu), dle stavu hemodialýza. Biologický poločas etylénglykolu je 8 h, po požití alkoholu až 80 h. |
| Jiné příčiny zvýšení amoniaku (není-li jaterní selhání) – viz web ÚKBH | Hyperamonémii můžeme nalézt u jaterní cirhózy (především s portální hypertenzí, krvácením do GIT, při zvýšeném příjmu bílkovin a alkoholu), u akutního jaterního selhání (při akutní virové hepatitidě, pravostranném srdečním selhání, toxické hepatitidě při otravě paracetamolem, muchomůrkou zelenou, organofosfáty, medikamentózně navozené toxické hepatitidě při léčbě tricyklickými antidepresivy, halotanem), při vysokodávkové chemoterapii, u mnohočetného myelomu (především s meningeálním postižením), Reyova syndromu, při léčbě valproátem (hlavně u dětí v kombinaci s jinými antiepileptiky), při recidivující a chronické močové infekci způsobené baktériemi štěpícími ureu (např. Proteus mirabilis), u závažného svalového postižení (těžkého myxedému, generalizovaných křečí), vzácněji jako vrozenou enzymatickou poruchu. |
| Dezintepretace mikroproteinů | Při snížené GF (kreat. nad 250 umol/L) dochází k retenci mikroproteinů (AMS, LPS, myoglobin, beta2-mikroglobulin, NT-proBNP, FLC) a tím jejich dezinterpretaci (mírně zvýšené hodnoty). Využívá se u odhadu GF z cystatinu C. |
| Opakované podání transfúze | Alkalické pH, nízký Ca, Mg (vliv citrátu), vysoké K (rozpad erytrocytů), Fe, feritin, kys. listová, změny v KO, sérologii. |
| Podezření na makroenzymy | Delší dobu izolovaně zvýšená hodnota, bez dynamiky a klinické korelace. U AMS nejprve stanovit FE AMS, při její hodnotě pod 0,01 je indikováno stanovení makroAMS gelovou chromatografií na Sephadexu. U ostatních enzymů možno provést precipitaci s PEG. Makroenzymy vznikají vazbou IgG, IgA na enzym nebo oligomerizací/polymerizací enzymu, výskyt stoupá s věkem, častější je u žen, někdy bývá sdružen s výskytem autoiumunitních či nádorových onemocnění. Makroenzymy mají větší molekulovou hmotnost, delší biologický poločas (5–25 dnů), neprochází do moče (není-li postižení ledvin), v krvi jsou 3–4x vyšší. Může se také jednat o tzv. pseudomakroAMS po aplikaci roztoků dextranu či hydroxyetylškrobu v intenzivní péči nebo byl proveden odběr moče ze sběrného sáčku (rozklad AMS). |
| Interference imunometod | HAMA (human anti-mouse antibodies) interference, makrohCG, makroTn: není dynamika, hCG není v moči, různé výsledky od různých výrobců - užití HBT zkumavek k vyvázání heterofilních protilátek HAMA, precipitace s PEG. Biotin (dle metody falešně pozitivní i falešně negativní - ověřit anamnézu. |

|  | KV – ABR: |
| --- | --- |
| Pozdní transport | Nechlazená krev > 15 min.; chlazená krev > 30 min. Pokles pO2, pH, glukózy; vzestup pCO2, laktátu, Ca2+, K. |
| Špatně zapsaná teplota | Zvýšená teplota (T): pokles pH, vzestup pO2 a pCO2. Snížená teplota: vzestup pH, pokles pO2 a pCO2. Do M4 se přenesou pouze hodnoty přepočtené na teplotu (T)! |
| Vzduchová bublina, nenaplněná kapilára | Vzestup pH a pO2, pokles pCO2. |
| Vliv zátky, infuze | Zátka z FR: vzestup Cl; pokles pH, Hb, glukózy, laktátu; změna Na. Zátka Taurolock: pokles Cl, vzestup Na. Infúze – dle složení. |
| Špatné promíchání | Vzestup Hb; změna hodnoty bili; pokles Na, K, Cl. |
| Fiktivní metoda AG | Výrazně záporná hodnota - možná interference Cl při vysokém HCO3-, nízké Na, pCO2/pH a následně vypočtená vysoká hodnota HCO3-. |
| ABR – posouzení možné interference (nejen při poznámce vydané GEM) | HCO3- a BE ECT odpovídá : - u MAL změně Cl korig. (cutoff 105 mmol/L) a poklesu albuminu (pokles albuminu o 10 g/L …BE + 3 mmol/L) - u MAC navíc změně AG (cutoff 15 mmol/L; laktát, ketolátky, anionty u otrav, ren. selhání) Neodpovídá-li, může se jednat o chybný výpočet z interferencí ovlivněné hodnoty pCO2 a/nebo pH, případně interferenci HCO3- při stanovení Cl. Snížení kationtů (Na, K, Ca2+) může být ovlivněno vyvázáním heparinátem (dlouhá doba a extrémní výsledek při užití elektrolyty balancovaného heparinátu Li, případně špatné užití nebalancovaného heparinátu Li). Z kapilární krve nevydáváme výsledky K (zvýšení vlivem tkáňového moku, nepoznané hemolýzy). |

|  | oGTT |
| --- | --- |
| Dospělí, děti | Hodnocení testu podle hladiny glukózy v plazmě žilní krve 2 h po zátěži: Glukóza [mmol/L]; Interpretace. < 7,8; Normální glukózová tolerance, vyloučení DM. 7,8 - 11,0; Porušená glukózová tolerance (IGT, impaired glucose tolerance). ≥ 11,1; Diabetes mellitus. Rozhodovací meze pro glukózu nalačno (FPG, fasting plasma glucose) FPG [mmol/L]; Interpretace. < 5,6; Vyloučení diabetu mellitu. 5,6 - 6,9; Zvýšená FPG (zvýšená koncentrace glukózy nalačno). ≥ 7,0; Diabetes mellitus. |
| Těhotné | Hodnocení podle glykémií v čase 0, 1 a 2 hodiny po zátěži; dg. GDM gestačního DM) už při jedné patologické hodnotě: Fyziologické výsledky čas 0 < 5,1 mmol/L čas 1 < 10,0 mmol/L čas 2 < 8,5 mmol/L |

|  | KV – moč chemicky a morfologicky |
| --- | --- |
| KV – moč ch+m | Kontrola KV1 a KV2 sloučena s KL a provádí ji laborantky. |
| Poz. krev + nízký počet ery | Pozit. reakce na krev – nedodržená preanalytika, volný Hb, myoglobin, oxid. činidla (dezinfekce). Pokud byl morfologický nález upraven dle sedimentu, je nutné poznámku o diskrepanci krev x ery ručně vymazat. |
| Neg. krev + vyšší počet ery | Falešná negativita chem. stanovení - kyselina askorbová. |
| Krev chemicky neodpovídá zvýšenému počtu ery | Laborantka zkontroluje pod mikroskopem a upraví nález (přítomnost kvasinek? oxalátů?) |
| Nesoulad mezi hyperglykémií a nízkou G v moči | “Stará” moč (dále alkal. pH, rozpad bb. elementů a válců, pomnožení bakterií, kvasinek, drť). Vysoká koncentrace kyseliny askorbové. |
| Žlučová barviva (bili, ubg) | Falešné snížení - moč ze sběrného vaku, rozpad vlivem světla; kyselina askorbová. |

M. Šolcová, R. Cibulka, H. Bernášková